Реестр рабочих эталонов

| Рабочий эталон (наименование, обозначение, изготовитель) | Метрологические характеристики | Область применения |
| --- | --- | --- |
| Мера ширины и периода специальная МШПС-2.0К ОАО «НИЦПВ» | Среднее значение шага 2001±2 нм Ширина верхнего основания выступа 615±2 нм Ширина нижнего основания выступа 1396±3 нм Значение высоты выступов в шаговой структуре меры 551±2 нм Ширина проекции боковой стенки выступа на его основание 389±1 нм | Применяется для поверки и калибровки атомно-силовых микроскопов, растровых электронных микроскопов, просвечивающих электронных микроскопов |
| Микроскоп сканирующий зондовый Solver Pro-M ЗАО «НТ-МДТ» | Диапазон измерений по оси X 100,4 мкм Диапазон измерений по оси Y 100,5 мкм Диапазон измерений по оси Z 9,83 мкм Нелинейность сканирования в плоскости XY 0,1% Погрешность измерений по оси X,Y ±1 % Погрешность измерений по оси Z ±5 % | Применяется для поверки и калибровки мер нанометрового диапазона |
| Меры периода и высоты линейные TGZ1, TGZ2, TGZ3 ЗАО «НТ-МДТ» | TGZ1: Период: 3±0,02 мкм Высота: 18,2±0,8 нм TGZ2: Период: 3±0,02 мкм Высота: 105,6±1,9 нм TGZ3: Период: 3±0,02 мкм Высота: 574,3±2,1 нм | Применяется для поверки и калибровки атомно-силовых микроскопов, растровых электронных микроскопов, просвечивающих электронных микроскопов |
| Мера периода линейно-угловая TGT1 ЗАО «НТ-МДТ» | TGT1: Период: 3±0,05 мкм Угол: 300 Диагональный период: 2,12 мкм | Применяется для поверки и калибровки атомно-силовых микроскопов, растровых электронных микроскопов, просвечивающих электронных микроскопов |
| Мера периода и высоты линейная TGQ1 ЗАО «НТ-МДТ» | TGQ1: Период: 3±0,02 мкм Высота: 19,2±0,7 нм | Применяется для поверки и калибровки атомно-силовых микроскопов, растровых электронных микроскопов, просвечивающих электронных микроскопов |
| Мера периода линейно-угловая TGG1 ЗАО «НТ-МДТ» | TGG1: Период: 3±0,02 мкм Угол: 700 | Применяется для поверки и калибровки атомно-силовых микроскопов, растровых электронных микроскопов, просвечивающих электронных микроскопов |
| Мера периода линейная TDG01 ЗАО «НТ-МДТ» | TDG01: Период: 275,2±1 нм | Применяется для поверки и калибровки атомно-силовых микроскопов, растровых электронных микроскопов, просвечивающих электронных микроскопов |
| Стандартный образец микротвердости (сапфир) ФГУП «ТИСНУМ» | Твердость образца: 2160 HV0,1 | Применяется для поверки и калибровки атомно-силовых микроскопов, растровых электронных микроскопов, просвечивающих электронных микроскопов |
| Стандартный образец микротвердости (плавленый кварц) ФГУП «ТИСНУМ» | Твердость образца: 891 HV0,1 | Применяется для поверки и калибровки сканирующих нанотвердомеров |